DESCRITIVO PARA PROPOSTA DO COTANTE

SX-260

ANALISADOR BIOQUÍMICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO E RANDÔMICO – Marca Sinnowa – Modelo SX260

O equipamento cotado possui as seguintes características técnicas:

- Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de 260 testes por hora;

- Bandeja de reagentes refrigerada para até 80 posições simultâneas, com sistema de desligamento independente, mantendo os reagentes refrigerados mesmo que a unidade principal (equipamento) esteja desligada;

- Rotor de cubetas individuais de incubação para reação com 90 posições simultâneas.

- Sistema lavador/secador das cubetas de incubação para reação com 8 canais (agulhas), alimentados por água aquecida, automático que lava e seca as posições utilizadas, liberando-as para novo uso, sem intervenção do operador.

- Rotor de amostras permite uso de micro tubos de amostra ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles com até 60 posições simultâneas.

- Contém 01 Agulha pipetadora para amostras e reagentes, com sensor que, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes, aciona aviso sonoro e escrito em tela no software operacional.

- A agulha pipetadora é equipada com sensor anti-impacto que evite a quebra da mesma em caso de toque em local indevido.

- Aceita amostras de urgência sem comprometer a rotina em andamento;

- Possui Leitor de código de barras embutido (internamente) para amostras em tubos primários;

- Permite interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras, através de saída RS 232;

- Software operacional em português instalado em base de sistema Windows®;

- Software operacional com opção pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas.

- Software operacional com opção pós-diluição automática de amostra que tenham excedido a linearidade máxima que foi cadastrada na digitação da programação do reagente da técnica. O equipamento liberará automaticamente o resultado do teste desta amostra já com o devido cálculo compensatório para a pós-diluição executada.

- Software operacional com opção de Armazenamento de resultados passados e completo banco de dados para controle de qualidade;

- O equipamento contém dispositivo de aquecimento para toda a água utilizada nas lavagens das agulhas de pipetagens e das cubetas de incubação para reação, como também para as Pré e Pós-diluições;

- Possui sistema de pipetagem acionado por seringa de precisão com embolo confeccionado em cerâmica de alta resistência, possibilitando precisão de aspiração a partir de 1µL.

- O reservatório de água externo possui sensor que, no caso de falta de água, aciona aviso sonoro e escrito em tela no software operacional;

- O reservatório de esgoto externo deverá possui sensor que, no caso de estar cheio, aciona aviso sonoro e escrito em tela no software operacional;

- Conjunto de filtros de onda com 10 comprimentos de onda diferentes, sendo eles: 340/405/450/505/546/578/620/670/750/800nm. Com possibilidade de adicionar mais 2 a escolher.

- Controle de qualidade com gráficos de LEVEY-JENNINGS e regra de WESTGARD;

- Alimentação 110V/220;

- Equipamento realiza testes com qualquer marca de reagentes e o software tem capacidade para 200 programações de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente;

- Incluso na proposta: CPU (computador operacional); monitor; mouse e teclado;

- Garantia de 12 meses, incluindo assistência técnica e científica no local de instalação.

- Registro na Anvisa/MS:	81452980003